|  | 成都华西工业气体有限公司 |  |  |  | 仪表数据表 INSTRUMENT DATA SHEET 在线分析仪 # PRESSURE TRANSMITTER |  |  | 图 号 DWG.NO | 11SO1-28Y-03-08 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 装置及工区 UNIT & WORK | 3000Nm3/h-PSA 高纯氢装置 |  |  |
| CHENGDU HUAXI INDUSTRIAL GAS CO.,LTD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 设计阶段 STAGE | 详细设计 |  |  |
| 项目名称 PROJECT |  | 腾龙芳烃（漳州）有限公司 80万吨/年对二甲苯工程及整体公用配套工程 |  |  |  |  |  | 页 次 SHEET | 第1页 共3 页 SHEET 1 OF 3 |  |  |
| 位号TAG NO. |  |  | 28-AT-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用途SERVICE |  |  | 氢气中甲烷含量分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备\管道位号LINE NO./EQUIP. NO. |  |  | 28-50-H2-01002-3B3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备\管道材料EQUIPMENT OR PIPE ATERIAL |  |  | 碳钢 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 操 作 条 件OPERATING CONDITIONS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工艺介质PROCESS FLUID |  |  | 氢气 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 操作压力OPER. PRES. MPa(G) |  |  | 2．6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 操作温度OPER.TEMPER. ℃ |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 介质组份COMPONENT ppm |  |  | CH4≤10ppm |  |  |  | 正常0-3ppm |  |  |  |  |
| 分 析 器 规 格 ANALYZER SPECIFICATION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分析器名称 ANALYZER NAM |  |  |  | 红外甲烷分析仪 |  |  |  |  |  |  |  |
| 型号 MODEL |  |  |  | Uras26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分析组分 ANALYZING CONSISTENCE |  |  |  | CH4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量范围 MEAS.RANGE |  |  |  | 0~50ppm |  |  |  |  |  |  |  |
| 精度ACCURACY |  |  |  | ±1%FS |  |  |  |  |  |  |  |
| 输出信号 OUTPUT SIGNAL |  |  |  | 4～20mADC |  |  |  |  |  |  |  |
| 样气接管尺寸 SAMPLING CONN.SIZE |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 电气接口尺寸 ELEC.CONN.SIZE |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 电源 POWWER SUPPPLY |  |  |  | 220VAC |  |  |  |  |  |  |  |
| 功率消耗 POWER CONSUMPTION |  |  |  | <80W |  |  |  |  |  |  |  |
| 防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS |  |  |  | Ex dⅡCT4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 防护等级 DEGREE OF PROTECTION |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装位置 LOCATION |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 附件 ACCESSORIES |  |  |  | 现场分析柜 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预处理装置 PRETREATMENT UNIT |  |  |  | 带预处理装置并减压 |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准气 STANDARD GAS |  |  |  | 零点气、量程气各1瓶 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 带气瓶减压阀 |  |  |  |  |  |  |  |
| 配套仪表 ACCESSORY INSTURMENT |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造厂 MANUFACTURER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注REMARKS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 成都华西工业气体有限公司 |  |  |  | 仪表数据表 INSTRUMENT DATA SHEET 在线分析仪 # PRESSURE TRANSMITTER |  |  | 图 号 DWG.NO | 11SO1-28Y-03-08 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 装置及工区 UNIT & WORK | 3000Nm3/h-PSA 高纯氢装置 |  |  |
| CHENGDU HUAXI INDUSTRIAL GAS CO.,LTD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 设计阶段 STAGE | 详细设计 |  |  |
| 项目名称 PROJECT |  | 腾龙芳烃（漳州）有限公司 80万吨/年对二甲苯工程及整体公用配套工程 |  |  |  |  |  | 页 次 SHEET | 第2 共3 页 SHEET 2 OF 3 |  |  |
| - 概述 本装置有1台在线分析仪，1套预处理系统，要求成套在1个独立的、满足现场安装要求的现场分析柜中。 - 环境条件 - 自然条件 2.1.1 气温 年平均气温 21.3℃ 月平均最高气温 28.8℃ 月平均最低气温 12.1℃ 极端最高气温 38.2℃ 2.1.2 相对湿度 年平均相对湿度 80% 夏季相对湿度 85.7% 冬季相对湿度 75% 2.2 公用工程条件 2.2.1 仪表空气 压力 0.7MPa（G） 温度 常温 露点 ≤-30℃ 质量 无油、无尘、无污染物 2.2.2 氮气 压力 2.5MPa(G) 纯度≥99.9% 温度 常温 2.3电源电压 220V： 带保护接地的中性点直接接地系统 电源频率： 50HZ±0.5 - 气体组分 H2 99.999% CO ≤10ppm CO2 ≤10ppm CH4 ≤10ppm S ≤1ppm CL ≤0.1ppm - 现场分析柜：1套 现场分析柜放置在装置界区内，位置尽可能靠近取样点（10米以内）。由于装置界区属于2区危险区域，柜内存在可燃气体泄漏和积累的可能性，根据IEC60079的有关规定，内部应为1区危险区域，因此分析柜内的所有电气原件要求为隔爆产品，防爆等级不低于dIICT4。 预处理系统包括：针形截止阀、减压阀（带压力表）、流量控制器、三通阀和各种管线接头。 成套提供取样探头（法兰连接，DN20,PN40bar,HG/T20592-2009,凹面。另注：配管已提供DN20,PN40bar,HG/T20592-2009,凸面法兰和与管道的连接短管，接管长度：L=150mm）、取样阀以及配带配对带颈对焊法兰和与取源管线连接的卡套接头；提供采样、分析流程图、仪表样本以及仪表安装接口规格。 5. 其他要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 成都华西工业气体有限公司 |  | 仪表数据表 INSTRUMENT DATA SHEET 在线分析仪 # PRESSURE TRANSMITTER | 图 号 DWG.NO | 11SO1-28Y-03-08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 装置及工区 UNIT & WORK | 3000Nm3/h-PSA 高纯氢装置 |
| CHENGDU HUAXI INDUSTRIAL GAS CO.,LTD |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 设计阶段 STAGE | 详细设计 |
| 项目名称 PROJECT |  | 腾龙芳烃（漳州）有限公司 80万吨/年对二甲苯工程及整体公用配套工程 |  | 页 次 SHEET | 第3 共3 页 SHEET 3 OF 3 |
| 5.1．分析柜上预留3气路接口,规格为：进气φ6的双卡套接头，排气、放空双φ6的双卡套接头。 5.2 分析柜内配置防爆照明灯，柜内带防爆接线盒（接头为夹紧式防爆密封接头），电源电缆和信号电缆用不同的接线盒。分析柜上预留2个电缆进线口，电源线进线口规格为G3/4＂，电源线进线口规格为G1/2＂。 5.3 分析柜为前后开门，前带视窗型。要求带正压通风，配置防雨棚 5.4 预处理装置材质要求304不锈钢，五通阀或三通阀必须进口，与标准气瓶同放置在分析柜内。柜内所有气路、电路由制造厂成套供货安装，所有气路接头采用双卡套接头。 5.5 分析后的放空气就地高点排放，要求分析柜配套阻火器和3mφ22×3放空管，材质304不锈钢。 |  |  |  |  |  |